数量：1台                                     控制价：24万元

麻醉机技术参数

1、电源：220V-240V，50/60Hz,后备电池使用时间≥90分钟.接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个USB接口等。

2、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车. 标配4个附属输出电源接口。

3、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源。

4、快速充氧范围25 - 75L/min。

5、电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min，电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

6、具备备用流量计（总流量计）

7、具有辅助流量计，用于辅助吸氧

8、可升级经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min

9、标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。

10、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接；回路整体可旋转，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求，回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

11、标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作

12、呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

13、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

14、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可升级/升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式

15、潮气量设置范围：10ml-1500ml

16、压力限制范围：10-100 cmH2O

17、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

18、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

19、可升级肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期。

20、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

21、要求彩色电容触摸屏≥15英寸，屏幕与机身内嵌式一体化,非外挂式屏幕设计，支持手势操作；内置≥3槽位插件槽，插槽位于机身侧面（不接受插槽位于机身正面）可直接热插拔插件；

22、配备插件： BIS（BISx4），提供双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况；

23、可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可升级麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测，氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测。

24、同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

25、潮气量监测范围：0-3000ml

26、分钟通气量监测范围：0-99L/min。

27、配备麻醉废气排放系统