数量：1台                              控制价：5万元

麻醉深度监测仪功能特点及技术参数

监测仪：一体机（非模块或插件式）

功能特点：

Ai指数（麻醉意识指数（Ai值））：实时，范围0~99（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度

信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量

肌电指数（EMG）：实时监测范围0-100（70~110HZ肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据

同屏脑电波显示功能：支持脑电图显示，实时显示原始脑电波形兼脑电频谱图

爆发抑制比（BSR）：范围0～100％，实时监测记录

Ai趋势图：实时观察脑镇定程度的量化指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化

超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的监测数值提供保证

数据存储、导出功能：可存储不小于1200小时的数据和不小于1200小时趋势图形；具备所有数据USB端口输出、下载功能。

传感器数据显示功能：显示传感器上每一编号电极的电阻值

传感器自检功能：自动提示检测传感器的实时信息

电池工作时间：≥24小时

自动诊断功能：提供运行中故障诊断及报警提示功能

抗干扰能力：主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计

数据导出接口：USB端口、网络接口

显示窗口尺寸和类型：≥10.4英寸，彩色触摸屏

终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力（可升级显示频谱图和重心频率）

病例演示功能：有

内置数据回放：可回放历史数据

技术参数：输入信号范围：±1mV

## 输入阻抗：≥10兆欧姆

## 前置采样率：≥ 32K（32000）样本/秒

## 更新速率：Ai值为1秒

## 算法响应时间：≤ 5秒