数量：4台                        控制价：  7.5万/台

监护仪技术参数

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥6个，每个槽位具备插件模块红外通讯接口和金属硬件通讯接口双接口。主机显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，高分辨率达≥1920 X 1080像素，≥10通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥4小时。

2.支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

3.可支持升级多功能转运模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计。

4.支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级多达8通道有创压监测。

5.支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

6提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

7.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

8.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

9.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示。

10.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

11.配备EtCO2监测模块，采用主流技术，单槽位设计，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。

12.支持升级PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

13.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。

14.支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

15.支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

16.所有参数报警限提供一键自动设置。

17.提供监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等工作模式。

18.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

19.支持脓毒症筛查工具，并提供治疗建议。

20.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。