数量：1台                     控制价：24万元

麻醉系统技术参数

1、功能：

1）适用于成人、小儿、新生儿。小儿/新生儿无须更换风箱。

2）整机结构紧凑，轻便小巧，有内置蓄电池，停电工作＞120分钟。

3）▲电动电控（或气动电控）呼吸机，精准控制气体输出，节省气体及麻药。

4）彩色TFT显示屏幕不小于10英寸，能够显示气道压力波形图 ，同时有数字显示气道压。

5）中文报警菜单，屏幕同时显示报警信息和报警限值，以便消除报警。

6）设定参数：潮气量、气道压力、呼吸频率和吸呼比。

7）监测参数：气道压、峰压、平台压、呼吸末正压、分钟通气量、潮气量、呼吸频率。

8）用集成呼吸回路，系统容量小于3升，可进行130°以上高温高压消毒；

9）高精度流量传感器，测量精度高；传感器可消毒，防止交叉感染。

10）▲有潮气量动态顺应性补偿，保证潮气量输送准确。

11）呼吸机通气模式有：手动通气/自主呼吸、容量模式（IPPV）、压力限制模式（PLV）、压力支持模式（PCV）；

12）采用高精度的氧气、笑气流量计，流量计最小刻度不大于20ml , 适宜于低流量和微流量麻醉。

13）配备与主机同一品牌的挥发罐，要求具有双挥发罐停放位，要求出厂一次标定，压力、流量、温度自动补偿，转运时无需排空，拆卸方便。≤300ml的麻药添加容量，完全符合低／微流量麻醉要求，扩展的温度范围10℃－40℃。

14）▲有高灵敏度氧笑比例控制装置，保证新鲜气体中的氧浓度不低于21％，保证氧流量不低于200bango体隔离阀，保证潮气量精确输出。

15）具备待机模式，以便快速投入运转。

16）升级接口要求：1个RS232通讯接口，采用国际标准的Vitalink和Medibus传输协议，可将所有的通气和氧浓度数据到同品牌监护仪。

17）配备麻醉废气排放系统

2、技术参数：

1）氧浓度：21－100Vo1％；

2）潮气量（容量模式下设置范围）：20－1400ml；

3）频率：4-60BPM／min；

4）吸呼比：4：1－1：4；

5）PEEP：0－20 cmH2O；

6）压力限制：15－70 cmH2O；

7）吸气暂停：0－50％；

8）吸气流速：10－75L／min。

配置清单

(1)麻醉主机1台。

(2)成人管道1套。

(3)七氟醚挥发罐1个。

(4)集成回路1套。

(5)钠石灰吸收罐1个。

(6)5米氧气、空气连接管各1条。

(7)流量传感器5个。”

(8)回路加热装置1个。

（9）麻醉废气排放系统1个

(10)产品操作手册1册。