数量：1台                                控制价：4.2万元

全自动血液分析仪招标参数

- 一、技术要求：

- ★1、检测原理：激光流式细胞术和细胞核酸荧光染色技术

- 2、测量通道：具有独立的原始细胞（WPC）检测通道、网织红细胞（RET）检测通道，嗜碱及有核红细胞（WNR）检测通道

- 3、WBC计数及分类：DIFF和WNR双通道，实现白细胞计数及分类

- 4、血液检测项目≥35项报告参数，2个分布直方图、5个二维散点图、2个三维散点图，研究性参数≥40项，研究性图谱≥4项

- 5、体液检测项目≥7项参数，2项报告图谱，研究性参数≥6项

6、血液分析模式：至少包含CBC+DIFF、CBC+DIFF+HPC、CBC+DIFF+RET、CBC+RET、RET、CBC+RET/PLT-L、CBC+DIFF+RET/PLT-L

7、进样方式：支持封闭全血、封闭微量全血、开放全血、开放预稀释

### 8、样本类型：血液、脑脊液、浆膜腔积液、滑膜液、腹透液或胸腹水

### ★9、样本用量：预稀释≤20.0μL；全血≤80.0μL；微量全血≤36.0μL；体液≤85.0μL

★10、测试速度≥110个样本/小时

11、操作界面：仪器配置10.4寸彩色触摸屏，可全面独立运行，可单独分析样本，查询、编辑结果，通过TCP/IP协议与计算机系统实现双屏显示及操作

12、数据存储≥120万个测试结果（含图形）

13、样本处理与装载：自动进样装载≥50个样本，支持样本自动回退复检

14、线性范围：WBC：（0--500）×109/L，RBC:（0--8）×1012/L，HGB：（0--280）×g/L，HCT：0--75%，PLT：（0--5000）×109/L，RET#：（0--0.8）×1012/L，NRBC#：（0--20）×109/L，WBC-BF：（0--10）×109/L，RBC-BF：（0.1--5）×1012/L

15、精密度（CV）：WBC：≤3.0%、LYM%：≤6.0%、NEU%：≤6.0%、RBC：≤1.5%、HGB：≤1.0%、HCT：≤1.5%、MCV：≤1.0%、PLT：≤4.0%、RET#：≤15%、NRBC#：≤20%

16、携带污染率：WBC≤1.0%、RBC≤1.0%、HGB≤1.0%、PLT≤1.0%、WBC-BF≤0.3%、RBC-BF≤0.3%

17、联网功能：支持双向LIS/HIS系统，UBH-HL7协议符合IHE和LOINC标准

### 18、校准模式：具备校准物校准、新鲜血校准的自动校准模式和人工校准模式

### 19、质量控制：支持内置云质控物系统，可云端自动获取质控物靶值表，全自动质控物模式

### 20、参考范围设置≥9组不同人群正常范围参数，支持根据不同地域人群进行调整

### 22、异常细胞提示：具有低值白细胞报警功能和低值白细胞智能倍增分析

### 22、报警提示：具有参数异常值报警、试剂检测报警、故障提示报警

### 23、复检提示：具备样本异常结果的复检提示功能，支持用户自定义复检规则

24、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件