数量：6台                        控制价：5.5万元/台

牙科综合治疗机产品性能要求

产品功能参数：

△1.高速手机2支，低速手机1套，三用枪2支。

△2.内置洁牙机1套，内置光固化机1套，牙科医生座椅1套。均与治疗机同品牌。

3.配有一键式全自动管路消毒系统1套，包括手机、三用枪等管路消毒。

4.医生位控制面板设有全电脑薄膜控制按键（≥13个按键）。具备冲痰漱口、灯及牙科椅的联动功能，提高医生工作效率。并具备一键急救功能，有效防止突发状况发生。

5.助手操作台：助手位设有≥7个控制按键，≥4个挂架，外置式强、弱吸插拔装置。

6.自动感应式LED口腔灯，至少有3个控制位，口腔灯手柄可拆卸消毒。口腔灯电压：AC12V-24V；功率：10W；照度：8000lux—30000lux；色温：4000K—5500K；光斑：75X158mm；感应范围：20—80mm。

△7.痰盂：可随主箱体旋转，冲盂龙头为不锈钢材质，可插拔高压高温消毒，痰盂可拆卸清洗消毒。

8.器械盘：超大器械盘，尺寸：≥600mm（长）X 380mm（宽）。配有透明整体防污罩。采用气压锁定装置。设有总气开关，可控制水、气、电。独立防脱式五联枪架，枪架可旋转，并带有内置式低压观片灯。

9.主箱体：采用注塑工艺，可向外旋转90°，纯净水系统1套。

10.牙科（患者）椅：采用直流电机驱动，低噪音运行平稳。最低椅位：≤410mm，方便患者上下牙椅。靠背运动范围：-2°至60°。

多关节折叠式头枕，可伸缩调节，牙科椅最大承载能力≥150Kg，皮垫采用进口优质皮革面料（需提供报关单）。双扶手，牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动开关，并带有急停装置（可选配牙椅急救装置）。

△11.脚开关：可控制高速手机单喷气/无水装置，可控制高速手机吹屑气操作。

12.设计使用年限≥12年。

13.水气管终身保修。