数量：1张                              控制价：30000元

高频电灼仪技术参数

1.产品由主机、电源线、脚踏、应用软件等组成，带掉电存储参数功能；

2.主主机输出功率0～50W，功率调节步进1w，长按加速；

3.主机工作频率：超高频≥4Mhz（4兆赫兹，是普通电刀的2-3倍）；

4.主机输出带ON/OFF激活功能，不激活无输出，安全性高；

5.液晶面板显示包含：功率大小和功率调节键、输出累计时间、输出指示灯、ON/OFF状态指示、音量显示和音量调节键、工作状态显示功能；

6.具备病人组织环境实时监测及输出效率值实时监测功能；

7.多用途热闭合平台，兼具痔疮微创手术治疗和肛瘘微创手术治疗功能，主机可连接专用痔疮消融电极及肛瘘专用消融电极，一台主机可开展痔瘘多用途肛周常见疾病微创手术；

8.主机控制部分包含：电源开关、高频输出开关、功率设置、提示音量设置、脚踏控制、参数预设；

9.工作电压：额定220V/50Hz；

10.当电源电压在变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化不大于±20%。工作状态具备声、光、计时三重提示；

11.输出峰值系数：2.6±20%；

12.最大输出电压：≤1000Vp；

13.系统具备严格的安全保护装置：具有过温保护和输出时间上限保护；

14.主机尺寸：300mm（长）×280mm（宽）×140mm（高）±5mm

15.具备便于操控的手术专用脚踏开关，脚踏开关具备IPX8防水等级。